TECAN酶标仪操作规程

操作过程

1． 开启仪器电源开关，预热5分钟，同时启动电脑。
2．  启动Magellan.exe程序，加入程序主界面，将酶标板架打开。
3．  将酶标板在板架上放好。
4．  根据不同的测量要求，设置好测定波长和测量模式后，进行检测。
5．   保存检测结果或进行打印。
6．   关闭计算机和主机电源，登记使用记录。

注意事项

1． 当测量高光密度液体时，应选用准确测量模式
2． 当微板中的液体呈现高月形状时，应使用中心测量模式
3． 仪器可用于各种类型的微板，使用透光很好的平底板时可获得最好的     结果
4． 加样的溶剂量应适当，太少影响测定结果，太多则容易溢出。推荐每     孔至少使用200ul溶剂
5． 仪器如果出现故障，请立即与技术人员联系