Biometra T1 PCR仪使用说明

编辑一个程序

按[C programs]进入编辑模式。

要在主目录中创建一个程序请按[D enter]。

要进入一个子目录，用→键将光标向右移动，然后用↑↓键选择一个子目录。选择的目录会以强光突出出来。按[D enter]进入选择的子目录。

按[A list]浏览该目录下所有已建立文档和空文档的列表。

用↑↓键在列表中滚动，然后用[D enter]确认其中一个记忆库

您现在可以输入热盖的温度了。

一般来说，盖子的温度应该比程序中的最高温高10 ℃。

完成了所有的预先设置之后，按[Denter]打开设置页。

在这个设置页中，您可以输入您的循环中需要的所有参数。

设置页：

Temp[ ℃] time ← # options → 1： 2： 3： 4： A ? B insert/delete C pgm ok D enter

每一个设置都用[D enter]来确认，光标将自动移动到下一个区域。您也可以通过向前移动光标键来确认一个数值。

现在输入协议中第一档的温度：

用[D enter]确认温度。

为其输入时间，用小数点来间隔。顺序为h.m.s。

用[D enter]确认时间设置，或者用光标键移动到下一个区域。

循环是通过选择返回循环的目标和返回循环的次数来定义的。在用←标记的列中，您可以选择返回循环的目标档。

＃表示循环的次数。

设定循环值=总循环值-1，即，总循环数为30时应输入“29”。

用[C pgm ok]来储存一个完整的程序。程序数据永久的储存在记忆中：

运行程序

按[B start/stop]选择一个程序。

用→↑↓键选择一个子目录，或者用[D enter]进入主目录。

输入您想要启动的程序的号码。或者，按[A list]在该子目录中的所

有程序的列表中选择一个程序。用↑↓键在列表中滚动选择。

用[D enter]确认用强光突出的程序。

按[D start]启动程序。

察看运行状态

程序开始后可通过按A(Inf)来察看程序的运行步骤和剩余时间。

注意事项

1.盖上热盖后，顺时针旋转,听到咔嗒声即可。试验结束开盖时请先逆时针旋转两圈，释放压力后再扳开关。

2.在BLOCK的四个角放入四个PCR管以保证热盖压力均衡。

3.务必确保PCR仪底部(网格部分)的清洁，没有被灰尘或

其他物质堵塞。

4.使用结束，待仪器降到室温后再将电源关闭（风扇自动关闭）