- GCMS-QP2010P测试软体操作规程

- 查看He气体钢瓶的分压，保持0.5 MPa -0.9MPa

- 检查AOC-20i AUTO INJECTOR中的洗液瓶中洗液是否足够，不够则添加适量的洗液，废液瓶中的废液是否过多，多则及时把废液倒掉。

- 按顺序把GC电源、MS电源、电脑电源、显示器电源打开。

- 双击桌面的GCMS Real Time Analysis图标，连线过程中会出现一短、一长两声鸣响，表示连接GC、MS成功。

- 单击系统匹配辅助栏按钮System Configuration 进入设置菜单后，单击左栏的Available Modules中当前所需要用到的部件添加到右栏的Modules Used for Analysis 中，双击右栏的GC-2010，在General中的Max Temp.of Oven设置烤箱最高温度。双击右栏的Analytical Line#1任一个子菜单，可进入Modules of Analytical Line#1菜单，在AOC-20i+s菜单中设置样品瓶的体积Vial Capacity和注射针的体积Syringe Capacity。单击SPL1中菜单的Injection Port Maintenance(SPL1),设置GC垫片的使用次数（Septum Used Counts）和衬管石英棉的使用次数（Insert Used Counts），在SPL1中的Heater栏。设定注射口最高温度，在Flow栏设定Primary Pressure压力。在Column菜单中的Registered Columns设定当前所用柱子的名字、膜厚、长度、 内径、最大流失温度。在MS菜单中设定Interface的最高温度，选择离子源的类型和保护温度。最后按System Configuration菜单的Set键保存信息。

- 如果测试之前需要更换GC垫片（Septum）和石英棉(Glass Insert)，更换后单击GCMS Real Time Analysi主画面的右侧的Detial按钮进入Monitor Settings 的Consumable子菜单，单击Reset Consumables按钮，进入Reset Consumables菜单，单击Clear按钮 把GC垫片（Septum）和石英棉(Glass Insert)使用次数归零。

- 进入GCMS Real Time Analysi主画面后，单击仪器状态监控窗口底部的Detial按钮进入Monitor Settings 的Line1子菜单把SPL1的Temperature（进样口温度）、Column的Temperature（柱温）、MS的Ion Source（离子源温度）和Interface（接口温度）设为1700C-2000C，如果MS的Ion Source在实测栏显示为白色，表示当前不加热，则需单击辅助栏的Vacuum Control按钮，进入Vacuum Contro菜单后，再单击Advanced按钮,把Vacuum System 中的Ion Source Heater通过单击ON 打开，开始加热。温度达到设定值后，单击辅助栏的Tuning按钮，再单击Peak Monitor View，选择Monitor Group中的Water、Air，然后单击打开灯丝按钮，查看系统是否漏气，正常的比例是，水峰比氮气峰高，氮气峰比氧气峰高。如果氮气峰比水峰高，则再单击灯丝按钮先把灯丝关掉，选择Monitor Group中的检漏2，单击参比气体，待5秒后，再单击灯丝按钮，如果m/z为69的峰的比例比氮气峰高，说明系统不是真实存在漏气，如果否，说明系统真实存在漏气，应该解决漏气问题后，才往后面操作。

- 如果更换了GC垫片或石英丝、毛细管柱，清洗了离子源，卸、抽真空，进行了比较大的仪器变动（正常情况下，每周调机一次），则需要重新调机，单击辅助栏的Tuning按钮，再单击Auto Tuning Condition，把Target Condition参数设置好（如果是测PBBS、PBDES，FWHM of Peak Profile参数设为0.7、Target Mass参数设为614），再单击Start Auto Tuning 按钮，则仪器开始自动调机，调机结束后，自动进入Tuning Result View 菜单。根据以下七点，判断调机是否达标。

  - 在Peak Profile 中，m/z为69、219、502的Peak Profile 的峰形单一，峰顶没有分裂成多个峰。

  - MS调谐电压不能超过1.2KV，如果超过1.5KV，则需要清洗离子源。

  - 在Peak Profile 中，m/z为69、219、502的FWHM，最大值减去最小值小于或等于0.1

  - 在Spectrum中，m/z偏差绝对值小于或等于0.1。

  - 在Spectrum中，m/z为502的Ratio(%)要大于2。

  - 在Spectrum中，同位素峰能分开。

  - MS的High Vacuum要大于或等于10-4Pa。

  - 单击菜单栏File的 Save Tuning File As 保存调机文件。

- 单击辅助栏的Data Acquistion ，再点击菜单栏中File子菜单Save Method File As 建立PBBS、PBDES的SCAN方法（要建立Sampler、GC、MS三种参数）。

  - 根据待测品为标样或未知样品的物理性质来设定Sampler栏的参数，一般来讲，如果待测品为标样时，#of Rinses with Solvent(Pre-run)(进样前，用溶剂清洗进样针的次数)设为0。其它参数建议用默认值，如果要选择不同溶剂来清洗进样针，可单击Advanced按钮，进入菜单后，在Solvent Selection栏，选择所需要模式。（自动进样架一共可以放3个溶剂瓶和3个废液瓶，从右到左为A、B、C、3个溶剂瓶，溶剂瓶之间放废液瓶。注意Syringe Suction Position默认值为0，表示为进样针打到离样品瓶底的3mm处，最底值设为-2mm表示为进样针打到离样品瓶底的1mm处。）

  - GC栏的Injection TemP.(进样口温度)设为2800C，使用不分流衬管，Injection Mode（进样方式）设为Splitless，Sampling Time(进样时间)设为1min ，Split Ratio(分流比)设为20，单击Detail of Injection Port (进样口详情)按钮，进入Injection Unit Advanced菜单，把High Pressure Injection 栏打勾，Pressure 参数设为200KPa ，Time参数设为1 min，按OK键保存。柱温的设定，从1100C开始，保留2 min，以400C / min，升到2500C后，再以100C / min，升到3000C，保留2 min，最后以400C / min，升到3250C，保留5 min。GC的Total Program Time为18.13 min。
注意：使用不分流进样时，GC进样口所用的衬管要更换为不分流石英衬管。

  - MS栏的Ion Source Temp 设为2500C ，Interface Temp设为2900C，Solvent Cut Time(溶剂切割时间)设为1.5 min。MS的Start Time(min)设为2.0 min，Start( m/z)设为100， End( m/z)设为1000。

  - 保存参数设定，覆盖在9建立的扩展名为SCAN的方法文件中。

- 单击辅助栏的Data Acquistion，进入子菜单，再单击Sample Login ，在Acquisition Information 栏建立好样品名字、样品ID号、数据名字（单击Data File项的右侧文件夹按钮，选择数据文件存放路径和建立名字），在Sampler栏，建立好样品瓶的位置号、注射体积，单击Tuning File项的右侧文件夹按钮，选择需要的调机文件。单击确定按钮保存。单击子菜单Standy ，软件把已经建立好的Sampler、GC、MS三种参数传输到仪器。设定的条件达到后，仪器状态监控窗口顶部，GC和MS栏，显示为Ready，底色为蓝色。同时，子菜单的Start键由灰色转亮，单击Start键，仪器开始收集数据。
注意：SCAN的方法，目的是为找出各种化合物的特征碎片离子，所以一般取浓度较高的混标溶液，使SCAN方法收集的数据感度强，MS峰明显，容易辨认出特征碎片离子。

- 收集完SCAN数据后，双击GCMS Postrun Analysis，后处理图标。先单击Quantitative按钮，后单击左侧Data Explorer数据浏览器的Project in栏的Select Project按钮，进入Project(Folder) Selection菜单，单击SCAN数据所存放的文件夹，然后关掉该窗口。在所选的文件夹底下的空白栏，File Name项中双击相应的SCAN数据， 点击右下角的化合物ID表的Param,s（参数标签），再点击顶上的Ediit键，开始创建目标化合物表

  - 在TIC总离子色谱图中，用鼠标左键局部放大要定义的色谱峰，如果需要返回原始比例，可以点击鼠标右键的Undo Zoom,或者Initialize Zoom，需要显示基线时候，可以点击鼠标右键的Base Shift。调好色谱峰的放大比例后，单击工具栏的Average Specturm按钮，按住鼠标左键，从色谱峰的起点拉到结束点，在质谱图中显示出，色谱峰出峰这时间内的平均质谱图，单击工具栏的Subtract Specturm，然后双击色谱峰的起点或结束点，以扣除单点质谱图背景值，也可单击工具栏的Average& Subtract Specturm,扣除一段时间的质谱背景值。

  - 单击化合物ID表中，每行ID号，然后选择右键的Set Compound Information，出现Set Compound Information菜单，把该菜单移到质谱图上方，以便观测质谱图，选者合适的参数。
Type项选择该化合物的类型，如果使用外标法做校准曲线，所有化合物选Target（目标化合物）。如果选内标法做标准曲线，除了内标化合物选Reference(内标)外，其他化合物选Target(目标化合物)。点击Compound Name底下的Set name 建立该色谱峰的名字，右侧的Target Ion(目标离子)选择MC（质量数色谱图）校准。Decimal for mass(质量数小数点后精确位数)，选2 decimals。选择合适的Target Ion(目标离子)和Ref.Ion(参考离子)
注意： Target Ion(目标离子)和Ref.Ion(参考离子)关系到最终定量结果，选择合适离子非常重要，可参考以下依据。
Target Ion(目标离子)：一般选在质谱图中丰度最高的和接近物质分子量的，但在高质量物质的质谱图中，有时候丰度最高的是一些小碎片，可能是杂质碎片，那些丰度高的小碎片就不能拿来做目标离子定量，而选择丰度次高比较接近物质分之量的离子做目标离子。
Ref.Ion(参考离子)：一般选择2到3个参考离子，就足够辅助定性物质了，其中必须有1个是接近物质分子量的，其他的选丰度次高的。
通过单击选择离子表格中的Type方框右下角,可以选择把当前离子定义为Target Ion (红色字体)或Ref.Ion(蓝色字体)或Not used。如果在选择离子表格中，找不到需要的目标离子或参考离子，可先定义任一个离子为目标离子或参考离子，在单击该离子，会出现向下箭头图标，再单击该图标出现Set Mass Ratio菜单，在当前菜单的质谱图选择所需要的离子。（在当前状态下鼠标变成十字型，移动到质谱杆时候，会出现亮蓝色，这时候双击左键，之前的离子就改成当前重新选定的离子，点击Close按钮，关闭Set Mass Ratio菜单。）

  - 建立好参数后，点击Insert按钮，完成前面所选择的色谱峰定义及选择定量离子（目标离子）工作。

- 重复11.1-11.3的操作，定义各个色谱峰及选择定量离子，点击菜单栏的Quantitative中的Quantitative Parameters，进入Quantitative Parameters菜单，点击Quantitative栏，在Quantitative Method项选择External standard(外标法)。Calculated by项选Area 。Calibration Curve项的# of Calib Levels (标准样品的不同浓度点数)，Curve Fit Type项(校准曲线类型)选Linear(线性)，Zero项一般选Not Forced(不经原点)，Weighted Regression(权重)项一般选None。在Unit项，填上需要的标样单位，小写。Format of Concentration项（定量结果的浓度格式），选Decimal，底下空白处填5表示在定量结果显示小数点后5位。Grouping项，如果是混标，选Group Calib。其他栏目建议用默认值。点击确定按钮，保存定量参数。

- 定量参数保存后，化合物ID表的Param，s（参数标签），会出现相应的不同浓度点数，填上每个浓度点数所对应的化合物的浓度，及单位，最后点击View按钮查看是否有参数漏掉忘记设定，确定没有参数漏掉设定，点击菜单栏中File子菜单Save Method File As，建立PBBS、PBDES的SIM方法。
备注：如果要用SIM方法进行多个不同化合物检测，可以通过单击Quantitative子菜单的Load Method 按钮加载前一个已经建立目标化合物表的SIM方法，在化合物ID表顶上点击Edit键，接着前一个目标化合物表往下编辑。最后点击菜单栏中File子菜单Save Method File As覆盖前一个SIM方法。

- 双击桌面的GCMS Real Time Analysis图标，进入实时分析工作站，点击菜单栏中File子菜单Open Method File打开13所建立的SIM方法，后点击辅助栏的Data Acquisition，再点击菜单栏中Method子菜单Creation of Automatic SIM(Scan/SIM) Table [COAST]，进入该菜单后，开始设置SIM表。

  - 在SIM表下方，可以点右键，用Add Row(增加)或Delete Row(删除)、Insert Row(插入)键，改变SIM时间段的数量。

  - 点击SIM表的某一行，可以在色谱图中某一时间点，单击以决定该SIM时间段的结束时间，

  - 右边是化合物ID表，可以更改相关信息，点击各个化合物的Ref.Ions栏，可以查看该化合物所用的参考离子。

  - 如果需要更改MS开始收集时间，可以在SIM表顶上的Start Time栏改动。

  - 检查无误后，点击OK键保存SIM表，点击菜单栏中File子菜单Save Method File As，覆盖原先已经保存有目标化合物ID表的SIM方法中。

- 在实时分析工作站，使用14.5所建立的SIM方法，开始从低浓度到高浓度收集各个混标的SIM数据，点击辅助栏的Batch Processsing(批处理程序)，右件键点击ID表的某一行，用Add Row(增加)或Delete Row(删除)、Insert Row(插入)键，改变所要进行测试的数目。
在每行ID号，对应的Vial#填上样品瓶在托盘位置的Vial#号，Sample Name填上合适名称，单击Sample Type栏右侧选Unknown ，单击Analysis Type 栏右侧选上Integration for Quantitative(IT) 和Quantitative Calculation(QT)。单击Mehod File 栏右侧选14.5所建立的SIM方法。单击Data File栏右侧，选数据保存路径，建议数据名称后缀加SIM以区别SCAN数据。单击Inj.Volume栏右侧，确定进样量，单位是μL。单击Tunning File栏右侧选调机文件，如果不用这栏，系统默认最新日期的调机文件。
备注：如果要增加或减少显示批处理栏目，可以右件键点击空白处，选Table Style，进入该菜单，在Column Order 栏，在Hide Items 和Display Items之间用Add键或Delete键，转换要显示或隐藏的栏目，在Display Items项还可以通过Up键和Down键排列显示栏目的先后顺序，按确定按钮保存。

- 收集完SIM数据后，单击后处理辅助栏的Quantitative按钮，后双击左侧Data Explorer数据浏览器数据文件目录（单击工具栏的Data Explorer        按钮，可以打开Data Explorer数据浏览器），打开要积分来建立标准曲线的数据。先点击化合物ID表顶上的View按钮。 
注意：点了Edit键，则不能用右键进行以下操作。
再在单击目标化合物表中的某个化合物所出现的单个MC图（质量数色谱图）中，点击右键Peak Integrate for all Ids，把所有目标化合物表中的化合物积分，然后逐一点击目标化合物表中的化合物，看每个化合物是否已经积分，如果已经积分，在质量数色谱峰峰顶上会出现倒三角。如果没有，则点击对应化合物的MC图右键的Manual Peak Integrate，出现Select Base Line 菜单，根据峰型选择合适基线，一般选Link Point 点击OK按钮，鼠标变成一条垂直直线，按住左键选择要手动积分的峰的起始点和结束点。积分结束后点击菜单栏File的Save Tata File，保存已经积分处理的数据。

- 点击后处理辅助栏的Calibration Curve按钮， Data Explorer数据浏览器底下选择方法文件目录，选择已经保存有目标化合物表和SIM表的方法文件，双击左键打开该方法保存的目标化合物ID表，在数据浏览器的右侧下方， Datal Files栏目显示该方法不同浓度点。
在数据浏览器数据目录选择不同的浓度SIM数据，点击左键拖到Datal Files栏目相应浓度点下。
备注：1：在拖放过程中会出现GCMS Postrun Analysis菜单内容为“[1007]Calibration Curve Information (the Quantitative Parameters,Compound Table) of the data file is different from the information of the method file. Do you coppy the information of the method file to the data file.”意思为当前的方法文件校准曲线信息和拖动数据的校准曲线信息不一样，是否把方法文件校准曲线信息覆盖到拖动数据中，点击是按钮。
2：在Datal Files栏目上部显示出不同浓度点的积分峰面积，如果Datal Files栏目浓度点下拖有3个数据，则在该浓度点显示3个积分峰面积栏，按Datal Files栏目浓度点下拖动数据从上到下的顺序，显示为Areal ，Areal2 ，Areal3，注意，逐一单击目标化合物表的ID号，看每个化合物的标准曲线，所用积分面积是否有误，在需要用的积分面积前面打钩。
3：如果想把标准曲线从一次方程转为二次方程以提高线性系数R，或标准曲线是否过原点，可以点击菜单栏Method中的Quantitative Parameters，再点击Quantitative栏在Curve Fit Type项选Quadratic，在Zero项选Not Forced(标准曲线不过原点)，Force Through(标准曲线过原点)。点击确定按钮，保存定量参数。在标准曲线的右侧显示曲线的各个参数。
4：如果目标标准曲线没有显示，排除标液的质量外，很可能积分参数有误，点击辅助栏的Quantitative Parameters按钮，再点击Peak Intergration（峰积分标签），Intergration项选Detail（详细）,把Slope(斜率)斜率越小所积分出来的峰就越多 、Width（半峰宽）一般选2或3、 Drift（飘移）选0 、T.DBL（时间变参）选1000、Min Area/Height（最小峰面积/峰高值）高于这个值才能积分。在右侧的Processing Time的Std.Ret.Time+-(标准样品保留时间偏差)一般不大于1。点击确定保存。点击辅助栏的Peak Integration for All Data，重新积分以获得标准曲线。点击菜单栏中File子菜单Save Method File As覆盖到已经保存有目标化合物表和SIM表的方法文件中。
注意：到此为止才算建立好一个完整的SIM方法文件，包括Sampler、GC、MS三种参数、目标化合物ID表和SIM表、目标化合物的校准曲线。

- 实时分析中使用完整的SIM方法，对未知样品进行测试，可以选择单针或批处理进样，参考10和15。

- 在后处理点击Quantitative按钮，单击左侧Data Explorer数据浏览器数据目录中需要进行定性定量的未知样品数据，再点击辅助栏的Load Method,选择完整的SIM方法文件，会出现出现GCMS Postrun Analysis菜单内容为“[1045] Method information loaded successfully”点击确定按钮。对未知样品数据进行积分，参考16。如果需要更改积分参数，参考17备注4。更改积分参数后要进行积分可以点击辅助栏的Peak Integration或者按16所示的方法积分。

- 如果要对未知样品进行定性，有2个判定条件，同时满足以下两个条件才能判定未知样品存在目标化合物。

  - 在未知样品的MIC（多离子色谱图）的出峰时间和目标化合物ID表的Param，s（参数标签）所定义的目标化合物出峰时间相差不大于0.05min。
备注：鼠标在MIC（多离子色谱图）移动时候，图上方会提示该点出峰时间。

  - 单击目标化合物ID表中的某个化合物所出现的单个MC图（质量数色谱图）中，该目标化合物的Target Ion(目标离子)和Ref.Ion(参考离子)必须同时出现。

- 要查看未知样品中目标化合物浓度可点击目标化合物ID表的Results标签。在该标签可得到目标化合物的样品溶液浓度和出峰时间，如果要转换成样品的浓度，则单击菜单栏File中Data File Properties，在Sample Amount项填上样品重量单位是g，在Dilution Amount项填上稀析体积单位是mL。例如样品重量2，稀析体积30，点击确定按钮后，再点击辅助栏的Calculation按钮，则目标化合物ID表Results标签中的目标化合物浓度数字变成原先数字乘15倍后的数字。
备注：如果在目标化合物ID表Results标签中没有出现浓度等定量结果，可能有以下三点。
1 积分参数输入不合适，可以点击辅助栏的Quantitative Parameters按钮，参数设定可参考17的备注4。
2未知样品与标准样品的碎片丰度比超过允许偏差值，可以点击辅助栏的Quantitative Parameters按钮，再点击Identification(签定)标签，在Spectrum Confirmation栏的Default Ion Allowance数字设大点，数字越大，允许的偏差越大，一般选默认值30。
3 未知样品可能不含有此目标化合物或含量偏低。
确定数据定量结果，点击菜单栏File中Save Data File，保存未知样品的定量信息，如果没有保存，则在报告打印中无法打印出定量信息。

- 要打印报告可以两种方式，一种是不建立模板，直接通过数据，抽取所需要的信息，点击辅助栏的Report Format，单击左侧Data Explorer数据浏览器数据目录中需要进行报告处理的未知样品数据，该数据反黑后，再点击工具栏的工具选项，然后在报告模板右侧空白处，按住左键拖动显示方框大小。点击每个工具显示方框右键Properties(属性)，可以更改显示参数。另一种是先建立好模板，再把要进行报告处理的未知样品数据拖到模板中，所有一起显示。举例如下：

  - 点击在菜单栏File中的New Format File进入File File菜单，选New File项，点击OK键保存。一般常用的工具是Text（文本）、Chromaogram（色谱图）、Spectrum Graph（质谱处理表登陆的质谱）、Quantitation Table（定量结果表）、Library Search(质谱库检索)。点击工具栏的工具选项，在报告模板右侧空白处，按住左键拖动显示方框大小，排在合适的位置。

  - 在Text方框中单击右键的Properties，再点击General(普通标签)Font（字形）的Set按钮，进行字体、字形、大小设定。点击确定按钮保存。点击Text标签，在Aligen处选择文本排列形式，输入文本内容。点击确定按钮保存。

  - 在Chromaogram方框中单击右键的Properties，再点击Chromato标签，如果要更改色谱图显示范围，可取消Area栏Auto(自动显示)，输入X轴的时间显示范围和Y轴的强度显示范围（Y轴的设定要先选Normalize,才可以进行强度设定）。点击应用按钮保存，一般选Auto自动显示。点击Graph(图谱)标签，可在Peak.Info栏把要在色谱图显示的参数如Peak# (峰号)、Name（峰名）、R.Time（峰保留时间）、Area（峰面积）、 Height（峰高度）、Conc（峰所代表组分的浓度）前面打勾，点击应用和确定按钮保存。一般选择TIC显示色谱图。
注意：如果已经拖动数据到Chromaogram方框，在Chromato标签的TIC，MIC<m/z@Group-Event>项，文本框反白，这时可通过输入“TIC，要显示的MIC离子碎片质量数”命令使色谱图报告同时输出TIC图和MIC图，如果需要放大图谱可在质量数后面加上“*放大倍数”，举例“TIC，800*100”。

  - 在Spectrum Graph方框中单击右键的Properties，可通过点击Spectrum标签，在Select项(质谱显示顺序选项)，可选按Spectrum Rrocess Table（质谱处理表）、Peak#（峰号）、Retention Time（保留时间）、Compound Results Table（目标化合物ID表）的顺序显示。点击应用和确定按钮保存。
注意：

- 1）如果已经拖动数据到在Spectrum Graph方框，在Spectrum标签的Peak项，文本框反白，可以选则要显示质谱峰的数目。
2）只有注册到Spectrum Process Table(质谱处理表)的峰，才能打印质谱图。可单击后处理辅助栏的Create Compound Table，再点击子菜单Peak Integration for All TICs对该SCAN数据进行积分，最后点击子菜单Qualitative Table，把TIC中需要做定性、定量的峰注册到质谱处理表。点击菜单Qualitative Table的Similarity Search对注册到质谱处理表的峰进行质谱库检索，双击每个ID峰对应的行，出现该组分的Similarity Search Results，其中在该菜单中间会显示Copy marked compound name to the Spectrum Process Table按钮。

- 22.5在Quantitation Table方框中单击右键的Properties，再点击Format标签，在要显示的参数前面打勾。

- 注意：只有该拖动数据已经经过积分和定量处理保存后，才能显示参数。
22.6 在Library Search方框中单击右键的Properties，点击Result标签，在Maximum Compound Number（打印检索结果的数目）。
注意：只有注册到质谱处理表的峰并经过质谱检索后，才能打印检索结果。对于进行质谱库检索参考22.3的注意第2点。

- 确认报告模板设置完成后，点击菜单栏的Save Format File As，选择报告模板的存放路径和输入文件名。

- 单击左侧Data Explorer数据浏览器数据文件目录中需要进行报告打印的数据，按住左键拖放到报告模板中，点击工具栏Print Preview(打印预览)，检查打印内容和效果。点击工具栏Print，报告被输出到打印机准备打印。