岛津 AA6800 原子吸收分光光度计

操 作 规 程

1•  火焰法：开空压机电源，使其压力为0.35 MPa ；乙炔钢瓶总阀及输出阀，并使其压力为 0.09 Mpa 。石墨炉法则开冷却水和氩气瓶总阀，使其输出压力为 0.35 MPa 。

2•  开主机电源开关，蜂鸣三声，表示主机 CPU 初始化完毕。

3•  打开 PC 电源，进入 WINDOWS 界面。

4•  启动 AA 软件，选择测定元素、制备参数、样品标识等，连接主机，发送参数。

5•  主机与工作站对接完毕后，设置光学参数及燃烧器 / 气体流量。（石墨炉法则设置石墨炉升温程序）

6•  设置完成后，打开通风开关，按 AA 主机前面 IGNITE 键点火，自动调零后，开始测定。（石墨炉法则打开石墨炉加热电源开关）

7•  测定完毕，退出工作站，用 5% HCl 清洗雾化器 5 分钟，然后用双蒸水冲洗 5 分钟。

8•  关掉 PC 电源、主机电源，拉下通风和空压机开关，关掉乙炔输出阀。（石墨炉法则关冷却水和氩气输出阀及石墨炉加热电源、自动进样器开关）

9•  清理台面，做好仪器使用登记。

注 意 事 项

1•  乙炔钢瓶压力少于 0. 5 MPa 时，必须更换；

2•  使用石墨炉法过程中，千万不能断开氩气和冷却水；

3•  测定完毕，一定要清洗雾化器；并打开空压机和油水分离器排气阀，排空水分。

注意：首次使用必须在杨潇老师的指导下操作

原子吸收法测定时的注意事项

(1)采用火焰原子吸收光谱法测定时的注意事项 
①检查雾室的废液是否畅通无阻，如果有水封，一定要设法排除后再进行点火； 
②防止“回火”点火的操作顺序为先开助燃气，后开燃气；熄灭顺序为先关燃气，待火熄灭后再关助燃气。一旦发生“回火”，应镇定地迅速关闭燃气，然后关闭助燃气，切断仪器的电源。若回火引燃了供气管道及附近物品时，应采用CO2灭火器灭火。 
(2)采用石墨炉原子吸收光谱法测定时的注意事项 主要注意冷却水的使用，首先接通冷却水源，待冷却水正常流通后方可开始执行下一步的操作。
(3)空心阴极灯的维护 当发现空心阴极灯的石英窗口有污染时，应用脱脂棉蘸无水乙醇擦拭干净。 
(4)供气管道的检漏 当发现有漏气时，可采用简易的肥皂水检漏法或检漏仪检漏。 
(5)燃烧器的维护 当燃烧器的缝口存积盐类时，火焰可能出现分叉，这时应当熄灭火焰，用滤纸插入缝口擦拭，或用刀片插入缝口轻轻刮除积盐，或用水冲洗。 
(6)雾化器的金属毛细管的检修 当雾化器的金属毛细管被堵塞时，可用软而细的金属丝疏通或用洗耳球从出样口吹出堵塞物。 
(7)原子吸收分光光度计常常出现的故障与检修见下表
原子吸收分光光度计的常见故障与排除