安捷伦7820A气相色谱仪操作规程

目的

规范7820A型气相色谱仪的使用。

范围

适用于7820A型气相色谱仪的使用。

- 开机：

- 打开气源（按相应的检测器所需气体）。

- 打开计算机，进入Windows界面。

- 打开7820GC电源开关。

- 待仪器自检完毕，双击“”图标，进入化学工作站，双击GC7820A，化学工作站自动与7820A通讯，建立连接。

二、7820A配置编辑

1． 双击“安捷伦7820A GC”，弹出EZChrom配置对话框。在IP地址栏输入仪器的GC名称和IP地址，然后点击“获得GC配置”。当显示已成功连接到GC配置可用的时候，证明软件已经成功的连接到了GC上，并且已经成功获取仪器的配置。

2． 在“EZChrom配置”对话框中点击“配置”按钮。在“其他”项目中选择压力单位，输入柱子的最大耐高温度。

3.  确认色谱柱窗口中的配置和实际安装的情况相符。柱参数设定点击“色谱柱”按钮，进入柱参数设定画面，进入“从目录选择色谱柱1”画面，点击“向目录添加色谱柱”按钮进入柱库，从柱库中选择要添加的色谱柱，然后点击“确定”，点击该柱下拉式箭头选择连接的进样口，检测器及加热类型。

4． 在“自动进样器”项目中输入“10μl”作为注射器规格。点击“确定” 退出配置画面。

- 数据采集方法编辑：

- 开始编辑完整方法

从“文件”菜单中选择“方法”…\“新建”或选择新建方法。

- 从“视图”菜单选择“浏览窗口”，然后在“方法”视窗中点击“仪器设置”。

- 填写自动进样器的参数：

点击“”设置进样体积：1ul，溶剂A清洗，进样前清洗4次，进样后清洗4次，体积为最大，样品清洗2次，样品抽吸次数6次，驻留时间，进样前：0分钟，进样后：0分钟，推杆速度：快速，粘度延迟：0秒，采样深度：不启用，进样类型：标准 L1气隙 0.2ul。从“文件”菜单中点击“方法”选择“保存”。从“控制”菜单中点击“下载方法”。

- 填写进样口参数：

点击“”，根据需要填写前进样口或后进样口参数。输入数值后，在各参数前面打钩。从“文件”菜单中点击“方法”选择“保存”。从“控制”菜单中点击“下载方法”。

- 填写色谱柱参数：

点击“”图标，进入色谱柱设定画面。控制模式：打开，选择流速为控制模式。然后在后面输入相应数值。从“文件”菜单中点击“方法”选择“保存”。从“控制”菜单中点击“下载方法”。

- 柱温箱温度参数设定：

点击“”图标，进入柱温箱参数设定。设置柱温箱温度为开，在空白框内输入初始温度，℃/min—升温速率，输入柱子的平衡的时间。从“文件”菜单中点击“方法”选择“保存”。从“控制”菜单中点击“下载方法”。

- FID检测器参数设定：

点击“”图标，进入检测器参数设定。 FID加热器打开，输入相应温度。在空白框内输入：H2—30ml/min；air—400ml/min；恒定柱流+尾吹：20 ml/min；火焰：打开；电位计：打开。从“文件”菜单中点击“方法”选择“保存”。从“控制”菜单中点击“下载方法”。

- 点击“”，选择第一个信号源前部信号（FID），选择数据采集频率/最小峰宽为50Hz/01min。

- 在触发窗口选择“外部”。 从“文件”菜单中点击“方法”选择保存。从“控制”菜单中点击“下载方法”。将方法加载到仪器。

- 将方法文件另存为所要保存的文件名。

- 在“控制”菜单中点击“单次运行”或“序列运行”来注册样品信息。

- 数据分析方法编辑：

- 右击“”图标，选择离线打开。

- 从“文件”菜单中选择“方法/打开”加载一个方法。

- 从“文件”菜单，选择“数据/打开”加载一个数据文件。

- 设置积分事件

      - 航面板上“积分事件”图标。然后弹出一个带积分事件的谱图。

      - 点击“事件”栏并选择“宽度”命令，在这个命令前打钩激活它。

      - 点击“事件”栏并选择“阈值”命令。在这个命令前打钩激活它。

      - 点击“积分”栏并选择“关闭积分事件”，在这个命令前打钩激活它。

      - 根据样品的保留时间输入相应的起始时间。

- 打印报告：

  - 从“文件”菜单，选择“数据/打开”弹出一个对话框。选择一个数据文件，点击并打开。

  - 通过导航面板，点击“方法”下的“自定义报告”按键。

  - 弹出一个空白的模板。

  - 点击鼠标右键并选择“导入报告”。

  - 选择“外标法”。并根据需要设置报告模板，加入页眉页脚等参数。

  - 保存方法，选择打印方法报告，点击开始。

- 关机：

    - 实验结束后，先将进样口和检测器降温，并将氢气关闭。

    - 待各处温度降到100℃以下后，关闭工作站，推出Windows所有的程序。

    - 用Shut down关闭PC，关闭打印机电源。

    - 关7820A电源，氢气发生器和空气发生器电源，最后关载气。