B系列生物显微镜

使用说明书

请在使用本仪器前仔细阅读本说明，它可以指导您正确使用，免除错误操作造成仪器损坏。并请将本说明书与仪器存放在一起以便查阅。

重庆奥特光学仪器有限公司

目     录

一、用途………………………………………………………………………………3

二、性能及参数…………………………………………………………………… 3

三、安装与使用……………………………………………………………………4

1.安装…………………………………………………………………………4

2.使用…………………………………………………………………………4

2.1电气…………………………………………………………………4

2.2安放标本……………………………………………………………4

2.3聚光镜…………………………………………………………………5

2.4目瞳距调整与视度调节………………………………………… 5

2.5调焦……………………………………………………………………6

2.6松紧调节手轮的使用………………………………………………6

2.7油浸物镜的使用……………………………………………………6

2.8反光镜…………………………………………………………………7

2.9 LED光源的使用……………………………………………………7

2.10使用完毕的注意事项…………………………………………11

四、维护与保养…………………………………………………………………11

1.仪器的清洁………………………………………………………11

2.使用和放置的环境………………………………………………11

3.灯泡的更换………………………………………………………12

4.保险丝管的更换……………………………………………………12

5.仪器不使用时……………………………………………………12

五、常见故障与排除表………………………………………………………13

六、产品配套表…………………………………………………………………14

七、注意事项……………………………………………………………………16

图1 B203双目生物显微镜外形图

图2 B104单目生物显微镜外形图

一、用途

本仪器是专门为学校教学及医院临床检验等领域而设计，造型美观新颖，结构稳定可靠，操作方便舒适，成像清晰，适用于观察各类生物标本，是学校、医院和家庭使用的理想仪器。

二、性能参数

1.总放大倍数

| 物 镜 目 镜 | 4× | 10× | 40× | 100× |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10× | 40× | 100× | 400× | 1000× |
| 16× | 64× | 160× | 640× | 1600× |

2.物镜（与10×目镜配合使用时）

| 物 镜 | 数值 孔径 N.A. | 物方视场 |  | 分辨率 | 自由工作距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 视场数 φ18 | 视场数 φ20 |  | 消色差 物镜 | 平场 物镜 |
| 4× | 0.10 | 4.5mm | 5mm | 2.8μm | 13mm | 16mm |
| 10× | 0.25 | 1.8mm | 2mm | 1.1μm | 6.3mm | 2mm |
| 40×(弹簧) | 0.65 | 0.45mm | 0.5mm | 0.42μm | 0.44mm | 0.66mm |
| 100×(油,弹簧) | 1.25 | 0.18mm | 0.2mm | 0.22μm | 0.3mm | 0.42mm |

3.其它参数

3.1.机械筒长：    160mm

3.2.共轭距：      195mm

3.3.目头：        30°单目，360°旋转，目镜可固定,有防霉装置。

30°转轴双目，360°旋转，瞳距53～75mm；±5视度调节,有防霉装置。

3.4.转换器：      四孔内定位转换器

3.5.机械移动平台：外形142mm×134mm

纵横行程35mm×75mm

3.6.调焦机构：    同轴调焦粗微动，粗动行程20mm，有上定位装置，

微动手轮格值2μm/格。

聚光镜升降行程25mm。

3.7.聚光镜：      阿贝聚光镜，N.A.1.25，带可调孔径光栏，光栏组可调中心。

3.8.反光镜：    反光碗直径φ52mm（选购）

3.9.滤色片：    集光镜内置日光型蓝色滤片，φ38.5mm。

3.10.防霉装置：    物镜、目镜均采取了防霉措施，目头组单目头安装了防霉装置

3.11.电气：     输入电压AC85～265V，50/60Hz

输出电压 DC1.2～6V

灯泡 6V/20W卤钨灯

电位器 带开关旋转电位器

保险管 2A φ5×20

三、安装与使用

1.安装

本仪器采用的包装为整体包装，用户只需将其包装物小心拆去，将目镜插入目头上的目镜筒内即可（单目产品目镜固定在主机上同时包装）。如果物镜未与主机连接一起包装，请将物镜从物镜盒中拿出，按倍率大小依次旋入转换器中（应旋紧）。

非数值合成浸油瓶及防尘罩可拿出妥善放置以方便使用，浸油也可放在包装箱内。

▲在确定包装箱内物品全部取完后才能将包装物进行处置。

▲建议保留部分包装箱以备用。

▲为保护环境，包装废弃物请妥善处置，切勿随意丢弃。

2.使用

2.1电气

确定供电电压在仪器输入电压范围之内后方可将仪器电源插头插入插座，否则将造成仪器电气部分损坏。

本仪器采用带开关的旋转电位器，可避免电源开启时亮度过高，灯泡不会有过高电流冲击，从而延长灯泡寿命。

2.2安放标本（参见图3）

应将盖玻片一面向上放置于平台面上，并用片夹夹紧。

注意片夹夹持标本时应小心以免损坏切片。

图3 平台组和聚光镜             图4 反光镜

标本应平整放置于平台面上，借助纵横移动手轮使标本进入光路。

2.3 聚光镜（参见图3）

2.3.1聚光镜升降：

通过转动聚光镜升降手轮来调节聚光镜前片与要观察的标本间的距离，可改变照明的均匀程度，以获得所需的最佳亮度。

2.3.2 孔径光栏调节：

拨动聚光镜的孔径光栏拨杆，可改变孔径光栏大小，从而改变被观察标本的衬度。

一般情况下，孔径光栏可开启到物镜出瞳直径的70%～80%即可获得衬度良好的图像。

2.4双目瞳距调整与视度调节（参见图5）

2.4.1瞳距调整

▲瞳距（眼距）因人而异，所以使用本仪器前均应重新调整双目的瞳距。

双手分别握住双目左右支架转        图5 双目瞳距调整与视度调节

动，直至双目看到的光环完全重合。

▲B100单目显微镜勿需调节。

2.4.2 视度调节

双目观察调焦时，应先以右筒、右眼观察，使右筒调焦清晰，再从左筒观察，同时调节左筒上的视度调节圈（补偿两眼视度上的差异），使左筒成像与右筒同样清晰。

2.5 调焦（参见图6）

因10×物镜视场较大、景深较长，用它来观察时可较容易找到像面，所以通常都用10×物镜来对焦。                    将10×物镜置入光路，转动粗动手轮，用右眼从右目镜中观察，见物像大致轮廓后，再慢慢转动微动手轮，使成像逐渐清晰，直至满意为止。

本仪器所配物镜均经过精            图6 粗微动手轮与松紧调节手轮

确齐焦调整，10×物镜调焦清晰后换用其它物镜观察时成像应基本清晰。如不够清晰，可适当旋转微动手轮，直至获得满意效果。

▲切忌不要同时用力反向旋转左右粗、微动手轮，否则会损坏调焦机构。

▲变换不同倍率物镜时，切勿直接扳动物镜来转动物镜转换器。应手持转换器的齿纹部分来转动转换器，使物镜准确定位并进入光路，否则会影响仪器的光学性能。

2.6 松紧调节手轮的使用（参见图6）

仪器长期使用后可能会出现载物平台自动下滑的现象。松紧调节圈可以调节粗微动组的松紧，防止载物台自行下滑，同时调节粗微动操作上的舒适感。顺时针旋转，可以放松；相反，可以锁紧。

2.7 油浸物镜的使用

本仪器所配100×物镜即使不用浸油也能看到标本的像。但是想要充分发挥此物镜的效用，则应在物镜前片与标本之间加适量非树脂合成浸油，且油中不得有影响成像的气泡和杂质。

先将40×物镜调焦清晰后移出光路，在标本上方光斑出滴一滴浸油，然后将100×物镜移入光路。此时应轻轻转动物镜转换器或微微转动载物平台的纵横移动手轮，同时要稍微转动微动调焦手轮，以排除浸油中的气泡，否则气泡会严重影响成像效果。

▲使用浸油观察完毕后，应立即用脱脂棉、镜头纸、纱布或软棉布等蘸适量工业用纯酒精与乙醚的混合液（比例1：4）将仪器及切片上的浸油擦拭干净。

▲使用高倍率物镜，应使用标准厚度0.17mm的盖玻片，误差±0.01mm内，否则影响成像清晰度。

2.8 反光镜（参见图4）

本仪器中反光镜为选购部件，供无电力供应等情况下使用。

使用100×物镜时，不推荐使用反光镜作为照明光源。

将集光镜小心地从底盘上取下，再将反光镜与底盘连接好即可使用。

绕竖直轴线转动反光镜，使其反射面朝向光亮方向；同时绕顶针轴线转动反光镜，使反射面与水平面大致成45°夹角,让光线最大限度地照到标本上。凹面镜比较适合大面积的外照明光源如明亮的天空等。

▲使用浸油观察完毕后，应立即用脱脂棉、镜头纸、纱布或软棉布等蘸适量工业用纯酒精与乙醚的混合液（比例1：4）将仪器及切片上的浸油擦拭干净。

▲使用高倍率物镜，应使用标准厚度0.17mm的盖玻片，误差±0.01mm内，否则影响成像清晰度。

2.8 反光镜（参见图4）

本仪器中反光镜为选购部件，供无电力供应等情况下使用。

使用100×物镜时，不推荐使用反光镜作为照明光源。

将集光镜小心地从底盘上取下，再将反光镜与底盘连接好即可使用。

绕竖直轴线转动反光镜，使其反射面朝向光亮方向；同时绕顶针轴线转动反光镜，使反射面与水平面大致成45°夹角,让光线最大限度地照到标本上。凹面镜比较适合大面积的外照明光源如明亮的天空等。

2.9 LED光源的使用

2.9.1  LED电源的使用

2.9.1.1打开LED电源：

拨动LED显微镜的底座上拨盘开关，如图7， LED开始工作。继续拨动拨盘开关可调节光源的亮度。

图7

▲ 如果该LED显微镜的电源中没有配置电池，需先将电源线插入充电插座中，直接为显微镜提供电源使用。

2.9.1.2 电池充电：

将电源线插入充电插座中（如图7），开始充电，同时指示灯开始闪烁。当充电完成后，指示灯停止闪烁并保持长亮。电池在充电时，LED可同时工作。

注意：

用户在首次使用LED显微镜之前，必须先给充电电池充电12小时。

▲ 不给充电电池充电，或不使用该仪器时，请务必将电源线从充电插座上拔除，以防止电池电流回流放电。

2.9.2 照度适配器的使用

图8

配1.25阿贝聚光镜的LED显微镜，在聚光镜托架的下部有一照度适配器（如图8）。使用低倍物镜观察时（4X、10X），需要使用此照度适配器，因此需将该照度适配器转入光路中。而使用高倍物镜观察时，

不需要使用此照度适配器，因此需将该照度适配器转出光路。

2.9.3 LED灯的更换

图9

2.9.3.1切断电源

拔除底座上的电源插头，确保切断外部电源。
  2.9.3.2 打开下底盘

图9

图10

拆开底座下部锁紧下底盘的螺钉（如图9），此时可以看到安装LED灯的LED插座（如图10）。

2.9.3.3 拆下LED插座

拆下LED插座上的螺钉，取下LED插座。

2.9.3.4  LED灯

LED灯固定在专门的插头内，该插头插在LED插座内（如图11）。

图11

2.9.3.5更换LED灯

取下LED插座后，将LED灯连同其插头一起朝上拔出，即可取下LED灯。然后，将新的LED灯连同其插头一起插在LED插座内。

插入时，请对准LED插座上的卡口（如图11）。

2.9.3.6装回LED插座

用拆下的螺钉将LED插座锁紧在原来的位置（如图10）。

2.9.3.7装回下底盘

用拆下的螺钉将下底盘锁紧在底座下部（如图9）。

2.9.4电池的安装与更换

2.9.4.1切断电源

拔除底座上的电源插头，确保切断外部电源。

2.9.4.2打开下底盘

图12 电池盒

开底座下部锁紧下底盘的螺钉（如图9），此时可以看到能安装充电电池的电池盒（如图12）。

2.9.4.3 打开电池盒

拆下电池盒上的螺钉，推开电池盒的盖板。

2.9.4.4 安装电池

装入3个5号（AA型）1.2V镍氢可充电电池，如图13。

图13 电池

2.9.4.5 装回电池盖

装入电池盒的电池盖，并用原有螺钉将电池盖锁紧（如图6）。

2.9.4.6 装回底板

用拆下的螺钉将下底盘锁紧在底座下部（如图9）。

注意：

▲LED生物显微镜采用的是3个5号（AA型）1.2V镍氢可充电电池。当这三个电池不能使用时，请用新的同规格的电池同时更换这三个电池。

2.9.5其他使用方法

请参照普通显微镜的使用说明。

2.9.6 LED显微镜主要电器参数

2.9.6.1 LED

LED使用寿命          大于10，000小时

工作电压              3.1V典型值

最大工作电流          30mA

最大耗散功率          120Mw

发光强度              大于6cd

2.9.6.2充电电池

型号                  AA

额定电压              1.2V

容量                  130mAh

循环可充电次数        大于500次

充电满使用时间        50小时

正常充电时间          大约8-10小时

2.10 使用完毕的注意事项

2.10.1 使用完毕，应将仪器电源关闭（电位器向前旋到底，听到咔嗒声既已关闭），拔下电源插头。如果使用过浸油，则应及时将物镜和切片擦拭干净。最后应将仪器用防尘罩遮盖严密。

2.10.2 如仪器停用时间较长，应将物镜、目镜从主机上取下，并放入干燥容器（如防潮缸）中，并放置干燥剂。同时，主机上应盖好相应的防尘盖，再用防尘罩将主机严密遮盖。

四、维护与保养

1.仪器的清洁

1.1 外露镜片表面不得用手触摸，上面的灰尘可用柔软毛刷或纱布去除，必要时可用清洁软布、脱脂棉签、镜头纸等蘸少许酒精乙醚（1：4）混合液擦拭。

1.2 酒精、乙醚等均为极易燃烧之物，应远离火源。电源开、关时也要小心，避免着火。

1.3 金属油漆表面、电镀表面应避免使用有机溶液如酒精、乙醚或其混合液等清洗，建议选用硅布或软性清洁剂清洗。

1.4 塑料表面应选用软布蘸清水擦拭清洁。

2.使用和放置的环境

2.1 仪器应在阴凉、干燥、无尘、防震、无酸碱蒸汽及任何腐蚀性气体的环境里使用、放置。

A                              B

图14 更换灯泡

2.2 仪器正常工作的条件：

室内温度：0°C～40°C

最大相对湿度：85%

2.3 高湿度地区使用显微镜，建议安装除湿设备，以防仪器因光学元件生霉、起雾而损坏不能使用。

2.4 使用和搬运时，动作要谨慎小心，避免强烈震动和碰撞。移动仪器时应双手提起仪器，不要在工作台面上拖动，以免擦伤桌面和损伤仪器。

3. 灯泡的更换（参见图14）

3.1 关闭电源，拔下电源插头。

3.2 让灯冷却。

▲千万要让灯泡完全冷却后才进行下面的操作。

3.3 将仪器侧置，搁置稳妥，旋松下底盘灯座翻板上的滚花不脱出止紧螺钉。

3.4 向外轻拉滚花螺钉，翻出灯座翻板。

3.5 小心拔下要换下的灯泡。

3.6 用绸布等包住新灯泡以免粘上指纹、灰尘影响灯泡亮度和寿命，小心将灯泡插入灯座到位。

3.7 压回灯座翻板，将滚花不脱出螺钉旋紧。

▲仪器连续工作10个小时后，最好能暂停使用约半小时再重新使用。

4. 保险丝管的更换（参见图15）

4.1当需要更换保险丝管的时候，首先应关闭仪器电源，然后拔掉电源线插头。

4.2 旋下仪器后端底盘上的保险管帽，取出旧保险丝管。

4.3 换上同规格的保险丝管，

旋上保险管帽即可。

5.仪器不使用时

5.1 仪器不工作

图15  更换保险丝管

时，应切断电源，罩上防尘罩，放置于干燥、阴凉的地方。

5.2 建议物镜、目镜存放于干燥容器（如防潮缸）中，并放置干燥剂。

6.定期检查仪器

▲为保持仪器的性能指标，建议对仪器定期进行检查。如发现仪器有故障需维修，请与厂方或就近的经销商联系。

五、常见故障与排除表

在操作中发现故障，请对照下表查明原因，如法排除。若仍有困难，请就近与本公司或就近的销售商联系，切不可自行拆卸。

| 故障现象 | 可能的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 接通电源开关时 灯泡不亮 | 插头接插不好 | 重新检查连接 |
|  | 灯泡已坏 | 更换灯泡 |
|  | 保险丝管已坏 | 更换保险丝管 |
| 灯泡闪烁或 亮度不稳定 | 灯泡灯脚未插好 | 重新插好 |
|  | 灯泡快坏了 | 更换灯泡 |
| 灯泡照明亮度不够或 亮度不够均匀 | 灯泡规格不符 | 更换灯泡 |
|  | 灯泡亮度调得过低 | 旋转电位器调高亮度 |
|  | 物镜未正确置入光路 | 使物镜转到位 |
|  | 孔径光栏开得太小 | 调整光栏大小 |
|  | 镜片（物镜、目镜、聚光镜、集光镜）表面有脏物 | 擦拭干净 |
|  | 聚光镜位置太低 | 适当调高聚光镜 |
| 图像不清晰（衬度不好、分辨率不够） | 标本上盖玻片不标准 | 使用标准厚度的盖玻片(0.17mm) |
|  | 标本上、下面装反 | 正确安放标本 |
|  | 物镜表面脏（尤其40×前片易蘸浸油） | 擦拭干净 |
|  | 浸油物镜100×未用浸油 | 使用浸油 |
|  | 浸油不符要求 | 使用本公司提供的浸油 |
|  | 浸油中有气泡 | 清除气泡 |
|  | 孔径光栏大小不适当 | 调整到合适大小 |
|  | 聚光镜位置过低 | 重新调整位置 |
| 图像一侧发暗或 调焦时图像移动 | 物镜未正确置入光路 | 使物镜转到位 |
|  | 标本未安放好 | 应贴平平台且用片夹压好 |
| 物镜从低倍转为高倍时碰到标本 | 标本装反了 | 将标本反转安放 |
|  | 盖玻片太厚 | 使用0.17mm标准厚度盖玻片 |
| 双目两筒图像不重合 | 双目瞳距未调好 | 调整瞳距与双眼匹配 |
| 观察时眼睛易疲劳 | 视度调节不合适 | 重新调节 |

B系列生物显微镜配套表

| 项 目 | 规 格 |  | 型 号 |  |  |  |  |  | 定货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B102 | B103 | B104 | B202 | B203 | B204 |  |
| 目 镜 | 10X平场目镜，WF10X-18mm |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | WF10 |
|  | 10X平场指针目镜 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | WF10P |
|  | 10X平场测微目镜，0.1mm |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | WF10R |
|  | 16X平场目镜，WF16X-13mm |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | WF16 |
|  | 5X平场目镜，P5X |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | WF5 |
| 消色差 物 镜 | 4X / 0.10 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | B-A4 |
|  | 10X / 0.25 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | B-A10 |
|  | 40X / 0.65（弹簧） |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | B-A40 |
|  | 100X / 1.25（弹簧，油） |  | ○ | ○ | ● | ○ | ● |  | B-AO100 |
| 平场消色差物镜 | 4X / 0.10 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ● | B-P4 |
|  | 10X / 0.25 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ● | B-P10 |
|  | 40X / 0.65（弹簧） |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ● | B-P40 |
|  | 100X / 1.25（弹簧，油） |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ● | B-PO100 |
| 单筒目镜组 | 30°倾斜，360°旋转 |  | ● | ● | ● |  |  |  | Mo-1 |
| 转轴双目组 | 30°倾斜，360°旋转 |  |  |  |  | ● | ● | ● | Bi-1 |
| 转换器 | 四孔 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | N-4 |
|  | 三孔 |  | ● |  |  |  |  |  | N-3 |
| 平台组 | 固定 平台 | 压簧片组 | ● | ● |  | ○ |  |  | S-1 |
|  |  | 移动尺组，移动范围：30 × 50 | ○ | ○ |  | ● | ○ | ○ | S-2 |
|  | 机械移动平台， 移动范围：50 × 70 |  |  |  | ● | ○ | ● | ● | S-Ma |
| 聚光镜组 | 单片式，可变光栏 |  | ● |  |  | ○ |  |  | Cs |
|  | 阿贝式，N.A.1.25，可变光栏 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | Ca |
| 照明组 | 220V，20W白炽灯，亮度可调 |  | ● |  |  | ○ |  |  | E1 |
|  | 宽电压输入：85V-265V，输出：6V/20W卤素灯， 亮度可调 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | E2 |
| 保险丝 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 反光镜 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Mo |
| LED照明 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | LED |
| 暗场光栏 | 用于4X到40X物镜的暗场观察 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D-1 |
| 反光镜 | 型号：在上述型号右下角加后缀M，如B102M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三通头 | 型号：在上述型号后加后缀TR，如B203TR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED光源 | 型号：1、不带充电电池式，在上述型号后加后缀LED，如B203LED 2、带充电电池式，在上述型号后加后缀LEDR，如B203LEDR |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：●为标准配置

○为选购件

各型号产品的具体配置以装箱单为准。

注意事项！！

1.请勿自行拆卸

本仪器为精密仪器，出厂前已经过精密调校，随意拆卸可能会触电或损坏仪器。除非本说明书所提及的需用户动手的部分，请不要拆卸其它任何部件。

如您有疑问或发现仪器有故障，请与厂家或就近的销售商联系。

2.注意输入电压是否相符

本仪器设计为宽电压（85～265V，50/60Hz）输入，可适用于绝大部分地区电压情况。但如果供电电压超出此范围，仪器将会严重损坏。

3.防止烫伤和着火

仪器通电使用时，灯泡及附近的集光镜等部分温度会急剧上升，直至达到一个热平衡状态。此时这些部位温度较高，使用时千万注意不要灼伤自己。

灯泡更换应待其完全冷却之后方可进行！！

不要将酒精、汽油、纸张等易燃物靠近灯泡，以防引起火灾！！

4.更换灯泡的注意事项

本仪器使用的灯泡为G4灯脚的6V/20W卤钨灯，更换时应选用同种规格的灯泡，否则可能导致仪器损坏。

换灯前应将关闭电源，拔下电源插头，避免触电事故发生。

换灯时应注意不要在灯泡上粘上指纹、灰尘或油渍等物。

5.搬运和使用

搬运前应切断电源，拔下电源插头，收好电源线。放置时注意不要压伤手指。

本仪器属精密仪器，应轻拿轻放，使用时谨慎操作。剧烈震动或强行硬性操作会导致仪器的相关部件严重损坏。

本仪器正常使用的环境要求为：

室内温度：0°C～40°C          最大相对湿度：85%

温度过高或湿度过大均会引起光学部件生霉、起雾或结露，使仪器不能正常使用。

★ 为了您周围的环境，请在产品开箱安装后，将其包装废弃物等进行妥善的处理，不要随意抛弃。感谢您的合作！

重庆奥特光学仪器有限公司

地    址：重庆市北碚区龙凤桥镇

销售电话：023-68262757

传    真：023-68263095

邮    编：400700

http:// www.cnoptec.com/

E-mail: cqot@vip.sina.com                渝食药监械（准）字

申明：此说明书中内容，如产品因技术改进发生变更，恕不预告，敬请客户谅解！

ISO9001认证